地震监测台网运行维修维护

设备采购

比选文件

招   标  人：贵州省地震局

二〇二四年七月

目  录

第一部分  比选公告

第二部分  比选须知

第三部分  合同格式

第四部分  比选办法和原则

第五部分  比选文件部分格式

### 第一部分  比选公告

1.采购人：贵州省地震局

2.项目编号：

3.采购项目名称：地震监测台网运行维修维护设备采购

3.1 采购项目内容：产品清单及技术参数

产品清单

| 序号 | 货物名称 | 参数、规格、材质等说明 | 参考品牌1及参考型号 | 参考品牌2及参考型号 | 参考品牌3及参考型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6通道数据采集器 |  |  |  |  | 台 | 4 | 万元 | 16万元 |  |
| 2 | 加速度计 |  |  |  |  | 台 | 1 | 万元 | 1万元 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17万元 |  |

技术参数

| 序号 | 名称 | 规格/要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六通道数据采集器 | 1.输入通道：6通道； 2.最大量程：满量程±20V； 3.▲零输入噪声＜2μV（±20V量程，24bitADC； 4.线性度误差或总谐波失真度＜0.003%； 5.▲分辨力≥24bit； 6.阻带衰减＞130dB； 7.采样率：1sps、10sps、20sps、50sps、100sps、200sps、500sps； 8.频带范围：0Hz～0.4Hz、4Hz、10Hz、20Hz、40Hz、80Hz、200Hz； 9.供电电压：标称12VDC，范围DC9V-18V； 10.时间服务：授时源GNSS；时间标准UTC；时间同步误差≤0.01ms；时钟漂移率≤0.1ppm； 11.工作温度范围：-20℃～50℃； 12.实时数据流输出延时：＜0.5s； 13.平均功耗：＜6W； 14.远程重新启动：接收重启动指令并自动完成重新启动，根据配置文件配置参数和启动服务进程； 15.数据存储容量：≥32GBytes； 16.▲客户端软件：支持三个分向不同采样率和帧长度记录数据； 17.设备定型：通过地震行业的专业设备入网定型测试；18.接口标准：符合中国地震局行业标准； 19.▲生产厂家针对本项目的授权。 | 套 | 4 |
| 2 | 加速度计 | 1.观测分量：EW、NS、UD； 2.输出量及方式：电压量，双端平衡输出； 3.▲灵敏度：2.5V/gn。为统一预警项目所使用地震计的参数； 4.灵敏度误差:≤3%； 5.传递函数:提供设备零、极点值标称值，每台设备提供实际测定灵敏度及幅频特性； 6.线性度误差:≤1%； 7.横向灵敏度比:≤1%； 8.▲测量范围:-2.0gn~2.0gn或-4.0gn~4.0gn。谐波失真度不超过3%； 9.噪声:＜10-6gn（均方根值）； 10.幅频特性:-0.3dB～0.3dB（0.1Hz～50Hz）-3dB～1dB（50Hz～80Hz）。幅频特性最大波动范围。 11.▲生产厂家针对本项目的授权。 | 套 | 1 |

3.2 采购预算：170000.00元（最高限价）

3.3 服务期：合同签订后90个日历日内完成

4.投标人资格要求

4.1提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

4.2提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函（承诺函格式自拟）；

4.3提供2023年5月至今任意一个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关佐证证明材料）和2023年5月至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；不需要缴纳的，需提供相关证明材料；新成立不足三个月的，提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺函（承诺函格式自拟）；

4.4提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4.5在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单（截图）；

4.6 本项目不接受联合体投标、不接受分支机构投标、不允许分包；

4.7 本项目是专门面向中小企业采购的，产品制造商应为中小微企业（提供中小微企业申明函）；

5.投标报名

本项目不设置报名阶段，文件按比选文件要求时间送达贵州省地震局即完成报名。

6.比选文件

6.1 本项目不发售比选文件，凡有意参与者，自行按要求编制比选文件。

7.比选文件的递交

7.1 比选文件递交的截止时间为2024年07月29日15时，地点为贵阳市云岩区延安东路58号，贵州省地震局三楼311办公室，联系人：汪工，联系电话：0851-85250577。

7.2 逾期送达或者未按要求送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

8.投标保证金

无。

9.发布公告的地点

本项目公告在贵州省地震局官网（www.gzsdzj.gov.cn）公布。

10.联系方式

采 购 人：贵州省地震局

联 系 人：汪工

电    话：0851-85250577

### 第二部分  比选须知

1.项目说明

1.1 项目名称：地震监测台网运行维修维护设备采购

2.服务要求和服务期

2.1 服务范围

本项目采购的服务范围要求为中国境内合法供应商提供的满足本比选文件要求的服务。

2.2 服务须满足的规范、标准

2.2.1 符合国家现行相关规范及标准要求。

2.2.2 满足比选文件及合同要求。

3.比选文件的澄清、修改或补充

3.1 比选文件的澄清

3.1.1 受到邀请的投标人获取比选文件后，应仔细阅读比选文件的全部内容，若发现比选文件缺页或附件不全以及有违反国家法律、法规、规章的条款，应及时向采购人提出。若对比选文件有疑问需要澄清，应当在比选截止时间3日前，以书面形式递交给采购人。采购人将在收到投标人提出书面疑问24小时内，将需澄清的内容书面通知所有递交比选文件的投标人。

3.1.2 澄清内容作为比选文件的组成部份。当比选文件与比选文件的澄清内容不一致时，以澄清内容为准。

3.2 比选文件的修改或补充

3.2.1 比选文件的修改或补充内容作为比选文件的组成部分。当比选文件与比选文件的修改或补充内容表述不一致时，以修改或补充内容为准；当前后发出的修改或补充内容表述不一致时，以最后发出的修改或补充内容为准。

4.计价办法和评标办法

4.1 招标人反对盲目压价参与竞标，任何盲目压价的报价将会被拒绝。

4.1.1 本比选文件、成交单位的报价资料及比选过程中的相关资料作为服务合同之附件。

4.1.2 本招标项目的评标办法：采用百分制综合评分法。

5.合格的投标人

5.1 具有法人或其他组织的营业执照等证明文件；

6.比选文件的组成

6.1 封面；

6.2 目录；

6.3 比选申请文件签署授权委托书；

6.4 报价函；

6.5 经年检合格的营业执照副本（复印件加盖公章）；

6.6 提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

6.7 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函（承诺函格式自拟）；

6.8 提供2023年5月至今任意一个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关佐证证明材料）和2023年5月至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；不需要缴纳的，需提供相关证明材料；新成立不足三个月的，提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺函（承诺函格式自拟）；

6.9 提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.10 法律、行政法规规定的其他条件：供应商须承诺：本项目开标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式详见响应文件）；

6.11 投标人根据比选文件认为还需要提供的其余材料。

7.比选申请文件使用的语言及计量单位

7.1 比选申请文件使用中文。相关文件资料使用外文的，外文资料应有中文译文,解释以中文译文为准。

7.2 除工程规范另有规定外，比选文件与比选申请相关的文件资料使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.比选报价及付款方式

8.1 投标报价采用的币种为人民币，报价小写与大写不一致的以大写为准。

8.2 本项目拦标价为：人民币壹拾柒万元整（￥170000.00）。

8.3 付款方式

8.3.1 签约后付款：在签约合同后，10个工作日内，中标供应商向采购人提供等额增值税普通发票后,采购人在10个工作日内向中标供应商支付合同总价的40%的货款（先提供发票，后付款）。

8.3.2 货到通过接收单位到货验收后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付合同总价50%的货款，中标供应商须提供等额增值税普通发票（先提供发票，后付款）。

8.3.3 货物到货验收1个月，运行正常合格后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付合同余款，中标供应商须提供等额增值税普通发票（先提供发票，后付款）。

9.比选申请文件的份数和签署

9.1 投标人的比选申请文件为正本壹份，副本壹份。

9.2 比选申请文件正本和副本均需A4纸打印，字迹清晰易于辨认，并在比选申请文件封面清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

9.3 比选申请文件封面、报价函均应加盖投标人法人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

10.比选申请文件的装订、密封和标记

10.1 原则上投标人应将比选申请文件装订成一册，一册装订不完为多册的应标明序号并按要求做好正、副本标识，装入一个密封袋中（壹份正本，壹份副本），包封密封处必须加盖投标人印章。

10.2 外包封上应注明项目名称、投标人名称、地址及联系电话。

10.3 不符合装订、密封和标记要求的比选申请文件将被采购人拒绝。

11.比选申请文件的提交

11.1 比选时间为：2024年07月29日15时整。

11.2 投标人应于2024年07月29日15时前，将比选申请文件递交至采购人处（可邮递），地址：贵州省地震局三楼311办公室汪工（贵阳市云岩区延安东路58号），联系电话0851-85250577。

12.投标人参会代表

投标人无需参会。

13.迟交的比选申请文件

招标人将拒绝接受在比选申请截止时间后递交的比选文件。

14.比选程序

14.1 评委会将遵照公开、公平、公正的评标原则，严格按照采购文件的要求和条件进行评标，平等地对待所有投标人，本次采购采用一次报价一次评标定标的方式，择优定标，选出第一候选人。

14.2 评委会将对投标书中的每个响应进行评价，检查其对采购文件要求的符合程度并给出评分。

14.3 综合比较与评价：根据每个投标在投标申请文件各阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：W＝A ＋ B + C

其中：W某个投标人的综合得分（100分）；

A某个投标人的商务投标报价得分（30分）；

C某个投标人的技术评审得分（30分）；

B某个投标人的商务评审得分（40分）；

14.4 综合各投标人商务、技术和信誉进行综合评分，产生综合评分。按照综合得分高低顺序推荐中标候选投标人。

14.5 中标人在领取成交通知书后15个工作日内签订合同。

15.符合性检查

15.1 首先对每个投标人进行比选文件完整性检验和投标人资格符合性审查，内容包括：严格按照采购文件规定的条款进行审查。

15.2 评标委员会同时将参照本比选文件规定，只对确定为实质上响应比选文件要求的投标进行继续评审。

16.价格评议

16.1 只对通过符合性检查的投标人进行价格评议。注：报价超过采购预算或上限值的，作无效投标处理。

17.废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

17.1 比选申请文件未按本比选文件要求送达的。

17.2 投标人的法定代表人或委托代理人未按本比选文件规定时间参加比选会议的。

17.3 比选申请文件的包封套未按比选文件要求密封、标记和签署的（重复标记和签署的除外）；或者包封套破损严重并且足以看见比选文件封面所有内容的。

17.4 投标人参会代表应出示的证件不齐或证件无效的。

17.5 投标人的第一次投标报价超过已公布的拦标价的。

17.6 评标废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

17.6.1 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

17.6.2 初步评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

17.6.3 评标委员会认定投标文件雷同的。

17.6.4 比选申请文件对本比选文件需承诺内容未作出承诺的。

17.6.5 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

17.6.6 违反法律法规规章相关规定的。

### 第三部分  合同格式

合同文件比选后由双方共同拟定。

### 第四部分  比选办法和原则

一、比选原则

1.坚持公平、公正的原则评定。

2.参加评标人员要实事求是，秉公办事，坚持原则，对比选申请文件要公正评定。比选小组由专家3人组成。

3.凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，以及有关授予合同的信息等情况都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。否则将由相关部门根据有关法律、法规的相关规定进行处罚。

4.在比选申请文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人、评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

5.中标原则：采用一次报价方式进行，以报价计算得分。评标小组对经过初步评审合格的投标单位按得分最高的中标候选人为中标人。

6.如出现两个或两个以上投标人并列最高分时，由采购人自行确定一家投标人为中标单位；对未中标单位不作解释。

初  步  审  查  表

| 项目名称：贵州省巨灾防范基层基础能力提升工程项目-重大基础设施地震安全监测系统测试及等保测评 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审地点： 202 年 月 日 ： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供应商名称 资格要求 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| 1 | 经营资格审查 | 提供有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件，或自然人身份证明；（复印件加盖公章）； |  |  |  |
| 2 |  | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面承诺函（承诺函格式自拟）； |  |  |  |
| 3 |  | 提供2023年5月至今任意一个月依法缴纳税收（非纳税组织或纳税零申报的供应商提供相关佐证证明材料）和2023年5月至今任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；不需要缴纳的，需提供相关证明材料；新成立不足三个月的，提供依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺函（承诺函格式自拟）； |  |  |  |
| 4 |  | 提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |  |
| 5 |  | 供应商须承诺：本项目开标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中，如被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。（格式详见响应文件）；（原件） |  |  |  |
| 6 | 专业资格要求 | 无 |  |  |  |
| 7 | 本项目是专门面向中小企业采购的，产品制造商应为中小微企业：提供中小微企业申明函; |  |  |  |  |
| 8 | 技术符合性 | 满足采购文件“第二章第一节 采购内容、要求”的所有内容；（以提供承诺函为准） |  |  |  |
| 9 | 商务符合性 | 满足采购文件“第二章第二节 商务要求”的所有内容；（以提供承诺函为准） |  |  |  |
| 10 | 无效标检查 | 按本项目采购文件第三章第三节 无效标条款规定，审查是否通过。 |  |  |  |
| 初步审查结论（通过或不通过） |  |  |  |  |  |

评审专家（签字）：

评  分  表

| 项目名称：贵州省巨灾防范基层基础能力提升工程项目-重大基础设施地震安全监测系统测试及等保测评 |  |
| --- | --- |
| 项目编号：GZZT-2024-01-137 |  |
| 评标地点：贵阳市延安东路58号贵州省地震局会议室 202 .X.X |  |

| 供应商名称 评分项及评分标准 |  |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余投标人价格分统一按照下列公式计算：评标基准价：最低有效投标报价，投标报价得分＝（评标基准价／有效投标报价）×价格权值(30%)×100。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 0-30分 |  |  |  |
| B | 投标文件的完整规范性：根据投标文件的完整规范性，优得10-7分，一般得7-4分，差得4-0分。 | 0-10分 |  |  |  |
|  | 业绩：投标人提供2018年至今类似业绩，提供中标通知书或合同复印件，每份得5分，最多10分（复印件加盖公章）。 | 0-10分 |  |  |  |
|  | 六通道数据采集器通过地震行业的专业设备入网定型测试，提供证明文件，加盖厂商公章，投标人需有生产厂家针对本项目的项目授权书（需注明产品名称及型号），满足条件的得5分，不满足的得0分。 加速度计通过地震行业的专业设备入网定型测试，提供证明文件，加盖厂商公章，投标人需有生产厂家针对本项目的项目授权书（需注明产品名称及型号），满足条件的得5分，不满足的得0分。 | 0-10分 |  |  |  |
| C | 售后服务方案：根据投标文件售后服务及本地化服务方案的全面、可行、细致程度综合评定等级：优得10-7分，一般得7-4分，差得4-1分；未提供质量保障、售后及技术支持服务方案方案得0分。 | 0-10分 |  |  |  |
|  | 技术要求符合性审查：技术参数响应评分： 根据招标文件要求的技术参数，对照投标供应商提供的技术资料和原厂技术文件等，对投标产品进行综合评分： (1)全部满足招标文件的各项技术指标和性能要求得 30 分； (2)标“▲”项参数出现一项负偏离的扣3分，扣完为止。非标“▲”项参数出现一项负偏离的扣1分，扣完为止。 | 0-30分 |  |  |  |
| 总分 |  | 100分 |  |  |  |

评审（签字）：

价格分值计算表：

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余供应商价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价／有效投标报价）×价格权值

价格分值计算表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标地点： 2024年X月XX日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务商名称 | 投标报价（元） | 评标基准价（元） | 价格权值（%） | 得分 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 注：满足采购文件要求且最后报价最低的供应商价格为评审基准价。 响应报价得分=（评审基准价/响应报价）*100%*10 全体评审（签字）： 监督人员（签字）： |  |  |  |  |  |

评分汇总表：

评分汇总表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标地点： 2024年X月XX日 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 供应商名称 | 报价（10分） | 商务技术评审（90分） | 合计 （100分） | 最终排名 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 全体评审（签字）： 监督人员（签字）： |  |  |  |  |  |

### 第五部分  比选申请文件部分格式

一、封面

比选项目（或标段）名称：_____                    _____

比选申请文件

投      标      人:                              （法人印章）

法定代表人或委托代理人：                           （签字或签章）

日              期：              年          月            日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：     年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

日  期：      年      月      日

三、比选申请文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）  的  （姓名） 为我公司签署的比选申请文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的比选申请文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：           （签字或盖章）

投标人：                 （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：      年    月    日

四、报  价  函

贵州省地震局：

我方已仔细阅读了         （项目名称）     比选文件的全部内容，    投标报价为                 （大写：             ）并在此承诺符合比选文件规定的工作内容及其他所有要求。

如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺派出          作为本工程的项目负责人。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

其他补充说明：

投        标        人：（法人印章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

地                  址：

电                  话：

年   月   日

五、其  他

其余内容请根据比选文件及评分要求编写，无固定格式。